20210827164418521379           津环辐许可表〔2022〕007号

市生态环境局关于天津市北辰医院

扩建使用II类射线装置（血管造影机）项目

环境影响报告表的批复

天津市北辰医院：

你单位报送的扩建使用II类射线装置（血管造影机）项目环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津市北辰医院位于天津市北辰区北医道7号，医院拟投资400万元，在医院门诊楼一层导管室介入三室内新增使用1台Trinias型血管造影机（Ⅱ类射线装置，最大管电压125kV，最大管电流1000mA），用于医疗诊断及介入治疗。2022年01月14日—2022年01月20日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。建设单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须依法重新《辐射安全许可证》。

2. 从事辐射工作的人员须进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规考核；考核不合格的，不得上岗。

3.辐射工作场所及其入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明。辐射工作场所要有防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

4.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。

三、新建工作场所的放射防护措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市北辰区生态环境局共同做好该项目的事中事后监管工作。

此复

2022年01月28日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市北辰区生态环境局、天津市北辰区行政审批局