20211213162538751866           津环辐许可表〔2022〕031号

市生态环境局关于天津钢研广亨特种装备

股份有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响报告表的批复

天津钢研广亨特种装备股份有限公司：

你单位报送的新建使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津钢研广亨特种装备股份有限公司位于天津市武清区京津科技谷嘉园道北侧6号。公司拟投资500万元人民币，在厂房内东侧中部新建两座探伤室，在1号探伤室内使用1台XYG-3210/3型X射线探伤机（最大管电压320kV，最大管电流10mA）、在2号探伤室内使用1台XXQ2505型X射线探伤机（最大管电压250kV，最大管电流5mA），为公司机械零部件及高端特材阀门产品进行无损探伤。2022年07月15日—2022年07月21日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。建设单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须依法取得《辐射安全许可证》，严禁无许可证从事射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a,公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.从事辐射工作的人员须进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明。辐射工作场所要有门机联锁装置、紧急停机按钮、视频监控系统、探伤室门口和内部同时设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

5.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，配备不少于1台便携式辐射检测仪器、5套个人剂量计、5台个人剂量报警仪及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

6.你单位XYG-3210/3型X射线探伤机须在1号探伤室内使用，XXQ2505型X射线探伤机须在2号探伤室内使用，严禁在探伤室以外场所从事X射线探伤作业活动。

7.洗片产生的废显影液、废定影液和废胶片属于危险废物，应暂存于专用的废物桶或容器，定期交由有资质的单位处理。

三、新建工作场所的放射防护措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市武清区生态环境局共同做好该项目的事中事后监管工作。

七、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和武清区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2022年08月01日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市武清区生态环境局