20211126162046242050           津环辐许可表〔2022〕038号

市生态环境局关于天津市第一中心医院

新址新建核医学科项目环境影响报告表的批复

天津市第一中心医院：

你单位报送的天津市第一中心医院新址新建核医学科项目环境影响报告表及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津市第一中心医院拟投资15000万元，在天津市西青区保山西道2号新院区核医学楼负三层、二层、三层、四层新建核医学科，其中包含回旋加速器制药及小动物核医学实验、PET诊断及敷贴治疗、SPECT/CT诊断及甲功测试、核医学病房四个乙级非密封放射性工作场所，新建使用1台PETtrace800型自屏蔽式回旋加速器（最大能量16.5MeV，束流强度0.1mA），用于制备正电子放射性同位素。本项目新增使用非密封放射性物质情况见附件。2022年09月30日—2022年10月11日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。建设单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行5mSv/a,公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.从事辐射工作的人员须进行辐射安全和防护专业知识及相关法律法规考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明，人员通行和放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染。辐射工作场所要有门机联锁系统、声光报警系统、视频监控系统、密闭及通风系统、紧急停机开关、紧急开门按钮等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

5.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，配备不少于5台便携式X-γ剂量率仪、4台便携式表面污染检测仪、1台便携式中子剂量率仪、5台个人剂量报警仪、1套固定式剂量率监测报警系统、1套固定式γ剂量率监测仪及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

6.你单位应当按照规定对该项目产生的放射性废物进行收集、包装、贮存。对产生的放射性固体废物进行处理后，送交有资质的放射性固体废物处置单位处置。

向环境排放放射性废气、废液，必须符合国家放射性污染防治标准。

三、新建工作场所的放射防护措施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

放射防护设施应当与主体工程同时验收；验收合格后，主体工程方可投入生产或使用。

四、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、请天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市西青区生态环境局共同做好该项目的事中事后监管工作。

七、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和西青区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2022年10月21日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市西青区生态环境局

附件

本项目非密封放射性物质工作场所基本情况

| 工作场所 |  | 操作 核素 | 年最大用量Bq | 日等效最大操作量Bq |  | 场所分级 | 用途 | 项目地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 回旋加速器制药及小动物核核医学实验工作场所 | 回旋加速器制药区 | 氟-18（F-18） | 3.70×1012 | 1.49×108 | 2.99×108 | 乙级 | 制药 | 核医学楼负三层 |
|  |  | 碳-11（C-11） | 7.41×1011 | 1.49×108 |  |  |  |  |
|  |  | 氮-13（N-13） | 7.41×1011 | 1.49×108 |  |  |  |  |
|  |  | 氧-15（O-15） | 7.41×1011 | 1.49×108 |  |  |  |  |
|  |  | 镓-68（Ga-68） | 1.85×1011 | 3.74×107 |  |  |  |  |
|  | 小动物医学实验区 | 氟-18（F-18） | 1.48×109 | 7.40×104 |  |  | 显像诊断实验 |  |
|  |  | 碳-11（C-11） | 1.48×109 | 7.40×105 |  |  |  |  |
|  |  | 氮-13（N-13） | 3.70×108 | 3.70×105 |  |  |  |  |
|  |  | 氧-15（O-15） | 3.70×108 | 3.70×105 |  |  |  |  |
|  |  | 镓-68（Ga-68） | 3.70×108 | 3.70×105 |  |  |  |  |
|  |  | 锝-99m（Tc-99m） | 5.55×109 | 1.11×105 |  |  |  |  |
| PET诊断及敷贴治疗工作场所 | PET诊断区 | 氟-18（F-18） | 3.70×1012 | 1.48×107 | 8.88×107 | 乙级 | 显像诊断 | 核医学楼二层 |
|  |  | 碳-11（C-11） | 3.70×1011 | 7.40×107 |  |  |  |  |
|  |  | 氮-13（N-13） | 1.85×1011 | 3.70×107 |  |  |  |  |
|  |  | 氧-15（O-15） | 1.85×1011 | 3.70×107 |  |  |  |  |
|  |  | 镓-68（Ga-68） | 1.85×1011 | 3.70×107 |  |  |  |  |
| SPECT诊断及甲功测试工作场所 | SPECT诊断区 | 锝-99m（Tc-99m） | 8.33×1012 | 3.33×107 | 2.19×108 | 乙级 | 显像诊断 | 核医学楼三层 |
|  |  | 碘-123（I-123） | 9.25×1011 | 3.70×107 |  |  |  |  |
|  |  | 磷-32（P-32） | 1.85×1011 | 1.48×108 |  |  | 治疗 |  |
|  | 甲功测试 | 碘-131（I-131） | 2.78×109 | 1.11×106 |  |  | 甲功测试 |  |
| 核医学病房工作场所 |  | 碘-131（I-131） | 3.61×1012 | 2.78×109 | 3.73×109 | 乙级 | 放射 治疗 | 核医学楼四层 |
|  |  | 碘-131（I-131） | 9.25×1011 | 3.70×108 |  |  |  |  |
|  |  | 镭-223（Ra-223） | 4.63×109 | 1.85×108 |  |  |  |  |
|  |  | 镥-177（Lu-177） | 9.25×1011 | 3.70×108 |  |  |  |  |
|  |  | 锶-89（Sr-89） | 7.40×1010 | 2.96×107 |  |  |  |  |