20230411153940548846           津环辐许可表〔2023〕028号

市生态环境局关于天津市宝坻区人民医院

改建使用II类射线装置（直线加速器）项目环境影响报告表的批复

天津市宝坻区人民医院：

你单位报送的《关于〈天津市宝坻区人民医院改建使用II类射线装置（直线加速器）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津市宝坻区人民医院位于天津市宝坻区城关镇广川路8号，拟投资3000万元人民币（其中环保投资100万元），对医院放疗楼1楼直线加速器室进行屏蔽防护改造，并将原有的1台Precise型直线加速器拆除，更新为使用1台VitalBeam型医用电子直线加速器（II类射线装置，X射线模式最大能量10MV，最大剂量率6Gy/min；电子束最大能量20MeV，最大剂量率10Gy/min），用于肿瘤放射治疗。2023年6月19日—2023年6月26日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须重新申领《辐射安全许可证》，严禁不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.应当对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对放射治疗工作场所划分控制区、监督区。在放射治疗工作场所的出入口处应设置明显的电离辐射标识、工作状态指示灯和中文警示说明；应设置视频监控、双向交流对讲系统、门机联锁装置、紧急开门装置、急停开关、固定式辐射剂量监测报警装置等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全措施。

5.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备便携式X-γ剂量率仪、个人剂量报警仪、个人剂量计和固定式辐射剂量监测报警装置及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市宝坻区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2023年07月05日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市宝坻区生态环境局