20230927142414969004           津环辐许可表〔2024〕001号

市生态环境局关于广东鸿图（天津）汽车

零部件有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响报告表的批复

广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司：

你单位报送的《关于〈广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（X射线探伤机）项目环境影响报告表〉的报批申请》等材料收悉。经研究，批复如下：

- 广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司位于天津开发区现代产业区彩云东街以北、西山路以西、碧波东街以南、美亚合成公司以东。公司投资44.8万元人民币（其中环保投资4.8万元），新建使用II类射线装置（X射线探伤机）。主要建设内容为：在公司厂区内一期厂房数控车间内X光检验室，新建使用1台FSC-T160L-P4343型X射线探伤机（大型C臂X光机，最大管电压160kV，最大管电流3mA），用于检测铝合金汽车零部件产品的内部质量。

2023年12月21日—2023年12月27日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须依法申请《辐射安全许可证》，禁止无许可证从事射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.应当对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。X射线探伤机要设置钥匙开关、门机联锁装置、紧急停机按钮、通风系统；铅屏蔽外壳内和出入口应安装监视装置，设置固定式场所辐射探测报警装置；设备顶部设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示等装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.建立健全辐射防护制度和操作规程等规章制度，本项目应配备不少于1台便携式X-γ剂量率仪、1台个人剂量报警仪、3台个人剂量计、1套固定式辐射探测报警装置及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2024年01月10日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局