20240105152945906051           津环辐许可表〔2024〕021号

市生态环境局关于航天材料及工艺研究所

新建使用Ⅱ类射线装置（X射线数字化检测

平台）项目环境影响报告表的批复

航天材料及工艺研究所：

你单位报送的《关于〈航天材料及工艺研究所新建使用Ⅱ类射线装置（X射线数字化检测平台）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、航天材料及工艺研究所注册地址位于北京市丰台区南大红门1号，拟投资450万元人民币（其中环保投资30.5万元），新建使用II类射线装置（X射线数字化检测平台）项目。主要建设内容为：在天津经济技术开发区西区夏青路126号，2401南厂房南侧新建一间X射线平台间，使用一台TITAN NEO320型X射线数字化检测平台（最大管电压320kV，最大管电流45mA），用于工件无损探伤。

2024年03月26日—2024年04月01日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须重新申领《辐射安全许可证》，严禁不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。X射线数字化检测平台要有门机联锁装置、钥匙开关、紧急停机按钮、紧急开门按钮、通风设施；防护门上方应设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置；屏蔽体内应设置固定式场所辐射探测报警装置和视频监控设施等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.建立健全辐射防护制度和操作规程等规章制度，按规定配备X-γ剂量率仪、个人剂量报警仪、个人剂量计、固定式场所辐射探测报警装置；本项目新增配备不少于1个X-γ剂量率仪、1套固定式场所辐射探测报警装置及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，其环境影响报告表应当报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2024年04月15日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局