20231010162617991156           津环辐许可表〔2024〕017号

市生态环境局关于天津市肿瘤医院空港医院

改建使用II类射线装置（直线加速器、螺旋断层放射治疗系统）项目环境影响报告表的批复

天津市肿瘤医院空港医院：

你单位报送的《关于〈天津市肿瘤医院空港医院改建使用II类射线装置（直线加速器、螺旋断层放射治疗系统）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津市肿瘤医院空港医院位于天津市滨海新区空港经济区东五道99号，拟投资3,000万元人民币（其中环保投资80万元）改建使用II类射线装置（直线加速器、螺旋断层放射治疗系统）项目。主要建设内容为：对医疗综合楼负一层第一治疗室和第四治疗室进行屏蔽防护措施局部改造；第一治疗室内使用一台Radixact型螺旋断层放射治疗系统（简称TOMO，X射线最大能量为6MV，CT成像最大能量为3.5MV）；第四治疗室使用一台Vitalbeam型医用电子直线加速器（最大X射线能量为6MV，电子线为20MeV），用于放射治疗。

2024年03月22日—2024年03月28日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须重新申领《辐射安全许可证》，严禁不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明。第一治疗室和第四治疗室要设置门机联锁装置、对讲系统、紧急开门开关、紧急停机按钮、通风系统；室内应设置固定式场所辐射探测报警装置；出入口应安装监视装置，并设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示等装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。本项目应新增配备不少于4个个人剂量报警仪、2套固定式场所辐射探测报警装置及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

6.医用电子直线加速器使用一定年限（一般为5年）或退役时产生的废靶件等放射性固体废物不暂存，交由原厂家回收处理。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2024年04月11日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局