20231215102944614177           津环辐许可表〔2024〕022号

市生态环境局关于天津市肿瘤医院滨海院区

新建使用非密封放射性物质及乙级非密封放射性物质工作场所项目环境影响报告表的批复

天津市肿瘤医院：

你单位报送的《关于〈天津市肿瘤医院滨海院区新建使用非密封放射性物质及乙级非密封放射性物质工作场所项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津市肿瘤医院滨海院区位于天津市滨海新区嘉园北路981号，拟投资2,550万元人民币（其中环保投资210万元），新建使用非密封放射性物质及乙级非密封放射性物质工作场所项目。主要建设内容为：在门诊楼地下一层核医学科新增使用三种核素：99Mo-99mTc（钼锝发生器，日等效最大操作量为1.13E+8Bq，年最大用量为5.67E+12Bq）用于淋洗99mTc；99mTc（锝-99m，日等效最大操作量为2.78E+7Bq，年最大用量6.94E+12Bq）用于骨原发和继发性肿瘤诊断、甲状腺结节诊断；123I（碘-123，日等效最大操作量为5.55E+7Bq，年最大用量2.89E+11Bq）用于神经母细胞瘤诊断、肾上腺嗜铬细胞瘤诊断。核医学科总计日等效最大操作量为1.97E+8Bq，均用于SPECT/CT显像诊断，属于乙级非密封放射性物质工作场所。在SPECT/CT机房新增1台Discovery NM/CT 870 DR型射线装置（最大管电压140kV、最大管电流440mA）。

2024年03月29日—2024年04月07日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前须重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区入口处必须设置明显的电离辐射标识和中文警示说明；SPECT/CT机房外防护门上方应设置工作状态指示灯并与防护门有效关联。SPECT/CT机房应设置急停按钮、紧急开门按钮、视频监控和语音对讲系统、通风系统等装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、培训计划、监测方案等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备X-γ剂量率仪、表面沾污仪、个人剂量报警仪、个人剂量计；本项目应新增配备不少于1台便携式X-γ剂量率仪、1台表面沾污仪、10套个人剂量报警仪、13个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

6.该项目产生的放射性固体废物应进行分类收集存放，暂存时间应满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），经检测达到清洁解控水平后作为医疗废物委托有资质单位进行处理。放射性废气排风系统产生的废旧活性炭和废过滤器芯均应暂存于放射性废物间，废旧活性炭经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处理；废过滤器芯经检测达到清洁解控水平后作为一般固体废物进行处理。放射性废水统一收集后，经衰变系统衰变后满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB 18466-2005)提出的总β≤10Bq/L限值要求，经检测达标后排放，放射性衰变系统的容量、防腐、防渗应满足相关要求。99Mo-99mTc发生器退役后暂存于放射性废物间内，由供货商定期上门回收。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2024年04月17日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局