20240429161029520884           津环辐许可表〔2024〕041号

市生态环境局关于天津市肿瘤医院

搬迁使用Ⅱ类射线装置（回旋加速器）及

生产、使用非密封放射性物质（F-18）项目

环境影响报告表的批复

天津市肿瘤医院：

你单位报送的《关于〈天津市肿瘤医院搬迁使用Ⅱ类射线装置（回旋加速器）及生产、使用非密封放射性物质（F-18）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、天津市肿瘤医院本部院区位于河西区体院北环湖西路，滨海院区位于滨海新区嘉园北路981号。为配合天津市轨道交通规划实施，拟投资931万元人民币（其中环保投资270万元），搬迁使用Ⅱ类射线装置（回旋加速器）及生产、使用非密封放射性物质（F-18）项目。主要建设内容为：将本部院区原PET-CT中心1台MINItrace型回旋加速器（Ⅱ类射线装置、最大质子能量9.6MeV）搬迁至滨海院区门诊楼负一层核医学科回旋加速器制药区回旋加速器机房，用于生产18F（氟-18）供本部院区新PET-CT中心使用。日等效最大操作量为7.66E+10Bq，年最大操作量为2.3E+13Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。

2024年07月08日—2024年07月12日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、加强施工期环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市水污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目建设和运行期间应对照环境影响报告表，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射性同位素和射线装置生产、使用活动的工作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在回旋加速器机房防护门外、化学合成室控制区入口处、质检室门外明显位置必须设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射标识和中文警示说明。人员与放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染。回旋加速器机房防护门上方应设置显示工作状态的声光报警装置；机房应设置门机联锁、紧急开门按钮、紧急停机开关、清场按钮、固定式γ辐射剂量监测报警仪并与回旋加速器联锁、视频监控系统、通风系统等装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度、放射性同位素使用登记制度、台账管理制度和监测方案等，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备固定式γ辐射剂量监测仪，便携式X-γ剂量率仪，便携式中子剂量率仪，便携式α、β表面污染测量仪，个人剂量报警仪，个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。本项目应新增配备不少于3套固定式γ辐射剂量监测仪，1台便携式中子剂量率仪，2台便携式α、β表面污染监测仪，2台个人剂量报警仪，3个个人剂量计。

6.放射性废物暂存间应安装通风换气装置，入口处应设置电离辐射警告标志，采取有效的防火、防丢失、防射线泄露等措施。设置专用容器，不同类别废物分开存放，容器表面应注明废物所含核素名称、废物类别、入库日期等信息，并做好登记记录。本项目产生的放射性废物及废过滤器芯应进行分类收集，包装、暂存在放射性废物间，暂存时间满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），经检测达到清洁解控水平后作为医疗废物委托有资质单位处理；放射性废气排风系统产生的废旧活性炭应存放在放射性废物间，经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位处理；废靶膜存放于铅防护罐（5cmPb）内，送有资质单位处理。

放射性废气由负压通风系统收集，经活性炭吸附过滤后高空排放。

放射性废水统一收集，经衰变系统衰变后，经检测满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）总β≤10Bq/L限值要求后排放。衰变系统的容量、防腐、防渗应满足相关要求。

四、你单位在项目建成后投入使用前，须依法重新申领《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的生产、使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年07月24日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市滨海新区生态环境局