20240412105020917080           津环辐许可表〔2024〕039号

市生态环境局关于应急管理部天津消防研究所新建使用Ⅱ类射线装置（工业X射线CT扫描系统）项目环境影响报告表的批复

应急管理部天津消防研究所：

你单位报送的《关于〈应急管理部天津消防研究所新建使用Ⅱ类射线装置（工业X射线CT扫描系统）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、应急管理部天津消防研究所注册地址位于天津市南开区卫津南路110号，拟投资445万元人民币（其中环保投资16万元），新建使用Ⅱ类射线装置（工业X射线CT扫描系统）项目。主要建设内容为：在西青区富兴路2号应急管理部天津消防研究所第一消防试验基地综合试验楼一层东南侧建设1间CT检测室，使用一台nanoVoxel 4000型高精度断层CT扫描系统（最大管电压225kV，最大管电流3mA），用于全国各地火灾现场烧损残留物物证内部结构特征的检测。

2024年06月26日—2024年07月02日，我局将该项目环境影响报告表全本在市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》、《天津市水污染防治条例》、《天津市环境噪声污染防治管理办法》等相关要求，采取切实可行措施，严格控制施工扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标识和中文警示说明。工业X射线CT机外部应设置有钥匙开关；CT机应设有门机联锁装置、紧急停机按钮、紧急开门按钮、通风设施、显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置；CT机内应设有监控装置和固定式场所辐射探测报警装置等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度和监测方案等。按规定配备不少于1套固定式场所辐射探测报警装置、1台X-γ剂量率仪、1台个人剂量报警仪、4个个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法申请领取《辐射安全许可证》，禁止无许可证从事射线装置的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市西青区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年07月12日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市西青区生态环境局