20240510100613806352           津环辐许可表〔2024〕047号

市生态环境局关于天津三英精密仪器

股份有限公司扩建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（multiscale-Voxel 1500型工业CT）项目环境影响报告表的批复

天津三英精密仪器股份有限公司：

你单位报送的《关于〈天津三英精密仪器股份有限公司扩建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（multiscale-Voxel 1500型工业CT）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津三英精密仪器股份有限公司位于天津市东丽区四纬路28号厂房1，拟投资300万元人民币（其中环保投资40万元），扩建生产、销售、使用Ⅱ类射线装置（multiscale-Voxel 1500型工业CT）项目。主要建设内容为：在厂房1一楼西南侧“检测位D”处建设一座工业CT铅房，用于调试multiscale-Voxel 1500型工业CT（双球管射线，射线源1最大管电压为450kV，最大管电流为2mA；射线源2最大管电压为180kV，最大管电流为0.5mA；两个射线源不同时开启），并在“检测位D”铅房西侧产品组装区进行本项目产品的组装，同时拟开展产品的销售工作。项目建成后预计每年最多销售3台该型号射线装置，设备可广泛用于石油地质、先进材料、先进制造、生命科学等领域。

2024年08月09日—2024年08月15日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事射线装置生产、销售、使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的警告标志和中文警示说明。工业CT机控制台应设有钥匙开关、紧急停机按钮；铅房应设有门机联锁装置、紧急停机按钮、紧急开门按钮、机械通风设施；铅房上方应设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置；铅房内应设有监控装置和固定式场所辐射探测报警装置等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、台账管理制度、人员培训计划和监测方案等。按规定配备固定式场所辐射探测报警装置、X-γ剂量率仪、个人剂量报警仪、个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。本项目应新增配备不少于1台固定式场所辐射探测报警装置。

三、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申领《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的生产、销售、使用活动。

四、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

五、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

六、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过5年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

七、你单位生产、销售的multiscale-Voxel 1500型工业CT设备产品应当设置明显的放射性标识和中文警示说明符合辐射防护要求，不合格产品不得出厂和销售。设备产品说明书应当告知用户该设备相关技术参数和结构特性，并告知其潜在的辐射危害及相应的安全防护措施。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市东丽区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年08月28日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市东丽区生态环境局