20240712151413608979             环辐许可表〔2024〕052号

市生态环境局关于天津力神新能源科技

有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（工业CT）

项目环境影响报告表的批复

天津力神新能源科技有限公司：

你单位报送的《关于〈天津力神新能源科技有限公司新建使用Ⅱ类射线装置（工业CT）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津力神新能源科技有限公司位于天津滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新三路10号，拟投资500万元人民币（其中环保投资38万元）新建使用Ⅱ类射线装置（工业CT）项目。主要建设内容为：在厂区电池生产厂房一层P103室西侧新建一间CT室，并配备一台METROTOM 1500型工业CT（最大管电压225kV，最大管电流3mA），对电池的内部构造进行无损检测。

2024年09月20日—2024年09月26日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标识和中文警示说明。工业CT机控制面板应设有钥匙开关和紧急停机按钮；CT机应设有门机联锁装置、紧急停机按钮、紧急开门按钮、机械通风装置；设备外壳和内部均应设有显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置；CT机内应设有视频监控和固定式场所辐射探测报警装置等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划和监测方案；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。本项目应新增配备不少于1套固定式场所辐射探测报警装置、1台个人剂量报警仪、3套个人剂量计。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申领《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，项目方开工建设的，你单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2024年10月12日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局