20240805132159437554           津环辐许可表〔2025〕002号

市生态环境局关于泰港电机（天津）有限公司改建使用Ⅱ类射线装置（X射线实时成像检测系统）项目环境影响报告表的批复

泰港电机（天津）有限公司：

你单位报送的《关于〈泰港电机（天津）有限公司改建使用Ⅱ类射线装置（X射线实时成像检测系统）项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、泰港电机（天津）有限公司位于天津市武清区徐官屯经济区永华路3号，拟投资725万元人民币（其中环保投资14万元）改建使用Ⅱ类射线装置（X射线实时成像检测系统）项目。主要建设内容为：将2号厂房一层东北侧现有X-RAY室向东扩建1m；淘汰原有X16050017型X射线实时成像检测系统，新购置1台METROTOM 1500G3型X射线实时成像检测系统（简称“工业CT”，最大管电压225kV，最大管电流3mA），对公司生产的铸铝转子质量进行无损检测。

2024年12月26日—2025年01月02日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实环境影响报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位应加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物和尾气排放对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟扩建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。工业CT防护门和X-RAY室门应张贴符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标识和中文警示说明。操作台应设置有钥匙开关、紧急开门按钮、紧急停机按钮；工业CT应设有门机联锁装置、紧急停机按钮、紧急开门按钮、排风装置、显示“预备”和“照射”状态的指示灯和声音提示装置；工业CT铅房内部应设有视频监控装置、紧急开门按钮和固定式场所辐射探测报警装置等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划和监测方案；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，本项目应新增配备不少于1台固定式场所辐射探测报警装置。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申领《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市武清区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年01月15日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市武清区生态环境局