20241122094758371045           津环辐许可表〔2025〕006号

市生态环境局关于通用电气医疗系统

（天津）有限公司扩建使用非密封放射性

物质及丙级非密封放射性物质工作场所

项目环境影响报告表的批复

通用电气医疗系统（天津）有限公司：

你单位报送的《关于〈通用电气医疗系统（天津）有限公司扩建使用非密封放射性物质及丙级非密封放射性物质工作场所项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、通用电气医疗系统（天津）有限公司位于天津空港经济区经三路266号，拟投资660万元人民币（其中环保投资370万元）扩建使用非密封放射性物质及丙级非密封放射性物质工作场所项目。主要建设内容为：对主厂房西南侧PET-MR测试间进行扩建，扩建1间2#PET-MR扫描间、1间2#缓冲室、1间2#操作间、1间2#PET-MR设备机房。本项目不涉及新增使用核素种类，扩建后18F核素日等效最大操作量为3.0E+6Bq（年最大用量为3.0E+10Bq），为丙级非密封放射性物质工作场所，用于PET-MR产品的注册认证检测、68Ge线源校准测试、产品量产装机测试。

2025年02月06日—02月11日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物和尾气排放对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射性同位素和射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区入口处应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。PET-MR测试间应设置玻璃围栏及门禁系统；2#操作间控制台上应设置急停按钮；2#PET-MR扫描间入口应设置工作状态指示灯并与防护铅门联锁；2#PET-MR扫描间内应设置紧急停机按钮、动力通风系统等装置，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划、监测方案；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。

6.该项目产生的放射性固体废物暂存于封闭的铅罐、铅箱、铅垃圾桶内，于放废室衰变30天后，经检测达到清洁解控水平后作为一般固体废物处理。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年02月20日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市滨海新区生态环境局