20241213161528224971          津环辐许可函〔2025〕002号

市生态环境局关于天津恒瑞医药有限公司

天津恒瑞创新药物产业化基地项目（新建

生产、销售、使用核药部分）（重新报批）

环境影响报告书的批复

天津恒瑞医药有限公司：

你单位报送的《关于〈天津恒瑞创新药物产业化基地项目（新建生产、销售、使用核药部分）（重新报批）环境影响报告书〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津恒瑞医药有限公司注册地址位于天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园4号楼（1-101/201/301/401/501；4-1，2-101/201/301/401/501）号，拟投资66,323万元人民币（其中环保投资3,000万元），在天津自贸试验区（空港经济区）环河南路与中心大道交口西北侧新建天津恒瑞创新药物产业化基地项目（新建生产、销售、使用核药部分）。主要建设内容为：

1.在天津恒瑞创新药物产业化基地生产车间一1层新建加速器机房1和加速器机房2，各使用1台Cyclone KIUBE300型回旋加速器（加速粒子：质子；最大能量：18MeV、最大单束流150μA、双束流300μA），用于生产18F（氟-18）、64Cu（铜-64）、68Ga（镓-68）、89Zr（锆-89）等4种放射性同位素，2个场所日等效最大操作量均为4.03E+10Bq，均为甲级非密封放射性物质工作场所；

2.在天津恒瑞创新药物产业化基地生产车间一和小试车间二新建19个甲级非密封放射性物质工作场所和2个乙级非密封放射性物质工作场所，使用18F（氟-18）、64Cu（铜-64）、68Ga（镓-68）等18种非密封放射性物质，用于生产、销售、使用放射性药物并进行相关质检、研发标记、非临床实验。

本项目建设内容明细表见附件。

2025年02月28日—2025年03月13日，我局将该项目环境影响报告书及环境影响评价公众参与说明全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告书和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告书结论。

二、你单位应加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行管理中应对照报告书，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告书预测，该项目辐射人员职业照射剂量约束值执行5mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射性同位素生产、销售、使用和射线装置使用的工作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

你单位应设置辐射安全关键岗位一个，为你单位辐射安全防护负责人，由注册核安全工程师担任。

4.依据环境影响报告书对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区入口处必须设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射标识和中文警示说明。人员与放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染；回旋加速器机房应设有密钥锁定开关，防护门上方应设置显示工作状态的声光报警装置，机房应设置门机联锁、紧急开门按钮、急停开关、巡检按钮、固定式γ及中子辐射剂量监测报警仪并与加速器机房防护门联锁、视频监控及通讯、排风系统联锁等；非密封放射性物质工作场所应设置门禁系统、剂量监测报警、视频监控系统、密闭及通风系统等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护制度、安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度、台账管理制度和监测方案等。配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，本项目应新增配备不少于56台便携式辐射剂量监测仪、56台α、β表面污染测量仪、8台固定式手足沾污仪、40台个人剂量报警仪、115套X-γ固定式区域监测系统、4套中子固定式区域监测系统	、2套便携式中子剂量监测仪、1台放射性气溶胶监测仪、4套中子个人剂量计、63套热释光个人剂量计。定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好相应记录。

6.项目产生的放射性废物应进行分类收集，包装、暂存于各放射性废弃物暂存间及放射性废弃物库房，暂存时间满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处置；外购的68Ge（锗-68）-68Ga（镓-68）发生器、99Mo（钼-99）-99mTc（锝-99m）发生器退役后暂存于放射性废弃物库房，由供货商定期上门回收；228Th（钍-228）吸附废树脂、碳柱、废液等暂存于放射性废弃物库房，定期委托有资质的单位处置；回旋加速器产生的废靶、靶膜、离子源以及冷却水管道事故泄漏废水等高活性废物，分类暂存于放射性废弃物库房，定期委托有资质的单位处置。

项目产生的非放射性危险废物包括废试剂、废试剂瓶、质检及研发废液、实验室沾染试剂废物、废培养基、废原料药品、废留样样品、废活性炭及过滤器（含衰变解控的废活性炭及过滤器）和衰变解控后的放射性废物，应暂存于环保动力楼危废间内，定期委托有资质单位处置。一般工业固体废物为废包装材料和纯水制备系统废过滤材料，应暂存于环保动力楼一般固废间内，定期由物资回收部门回收；生活垃圾定期由城市管理部门清运处理。

项目产生的放射性废气通过各辐射工作场所独立设置的排风系统，热室、通风橱产生的放射性废气先经设备顶部自带过滤装置处理后再与房间整体排风合并，汇入屋顶经高效过滤器处理后排放。保持工作场所的负压和各区之间的压差，防止放射性气体及气溶胶对工作区域造成交叉污染。

项目产生的放射性废水（不含89Sr（锶-89）、228Th（钍-228））统一收集后，经衰变系统衰变超过180天后经检测满足《污水综合排放标准》（DB 12/356-2018）总α≤1Bq/L、总β≤10Bq/L和《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）131I≤10Bq/L限值要求后排放。放射性废水衰变系统的容量、防腐、防渗应满足相关要求。项目加速器内循环冷却水事故排水应收集至专用的集水地坑暂存衰变，委托有资质的单位处置；热室管路清洗废液每日产生后按核素分类收集至西林瓶中密封，装入铅罐并暂存在放射性废弃物暂存间自然衰变至解控后分类处置；含89Sr（锶-89）、228Th（钍-228）废液半衰期较长，不宜排入衰变池中，分类单独收集于密闭容器中，连同密闭容器整体暂存至放射性废弃物暂存间，委托有资质的单位进行处置。

四、你单位应按照《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等要求，在启动本项目生产设施或在实际排污之前，依法变更排污许可证，并严格落实排污许可证规定的各项要求，持证排污、按证排污。

五、项目建成后投入使用之前，你单位应按规定程序向生态环境部重新申请领取辐射安全许可证。

六、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

七、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

八、建设项目环境影响报告书自批准之日满5年，建设项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告书报我局重新审核。

九、你单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用放射性同位素和使用射线装置，应当依法实施退役，并向原发证机关申请部分变更或者注销辐射安全许可证。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市滨海新区生态环境局、天津港保税区城市环境管理局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

附件：项目建设内容明细表

2025年03月24日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市滨海新区生态环境局、天津港保税区城市环境管理局，天津市生态环境科学研究院，联合泰泽环境科技发展有限公司

附件

项目建设内容明细表

| 使用场所 |  | 核素名称 | 活动种类 | 日最大操作量 Bq（贝可） | 日等效最大操作量 Bq（贝可） |  | 非密封放射性物质工作场所等级 | 年最大用量 Bq（贝可） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场所一 | 生产车间一1层加速器机房1 | 18F（氟-18） | 生产、销售、使用 | 2.66E+12 | 2.66E+10 | 4.03E+10 | 甲级 | 6.66E+14 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 生产、销售、使用 | 5.55E+10 | 5.55E+09 |  |  | 1.39E+13 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 生产、销售、使用 | 4.44E+10 | 4.44E+09 |  |  | 1.11E+13 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 生产、销售、使用 | 3.70E+09 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+11 |
| 场所二 | 生产车间一1层加速器机房2 | 18F（氟-18） | 生产、销售、使用 | 2.66E+12 | 2.66E+10 | 4.03E+10 | 甲级 | 6.66E+14 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 生产、销售、使用 | 5.55E+10 | 5.55E+09 |  |  | 1.39E+13 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 生产、销售、使用 | 4.44E+10 | 4.44E+09 |  |  | 1.11E+13 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 生产、销售、使用 | 3.70E+09 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+11 |
| 场所三 | 生产车间一1层CMC放大实验室 | 18F（氟-18） | 生产（放药）、销售、使用 | 5.92E+11 | 5.92E+09 | 7.84E+09 | 甲级 | 1.48E+14 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 生产（放药）、销售、使用 | 1.11E+11 | 1.11E+09 |  |  | 2.78E+13 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 生产（放药）、销售、使用 | 4.44E+10 | 4.44E+08 |  |  | 1.11E+13 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 生产（放药）、销售、使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
| 场所四 | 生产车间一1层64Cu/68Ga车间 | 64Cu（铜-64） | 生产（放药）、销售、使用 | 1.11E+11 | 1.11E+09 | 1.55E+09 | 乙级 | 2.78E+13 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 生产（放药）、销售、使用 | 4.44E+10 | 4.44E+08 |  |  | 1.11E+13 |
| 场所五 | 生产车间一1层18F车间 | 18F（氟-18） | 生产（放药）、销售、使用 | 4.74E+12 | 4.74E+10 |  | 甲级 | 1.18E+15 |
| 场所六 | 生产车间一1层225Ac车间 | 225Ac（锕-225） | 生产（放药）、销售、使用 | 7.40E+08 | 7.40E+09 |  | 甲级 | 3.70E+10 |
| 场所七 | 生产车间一1层放射性库房区 | 64Cu（铜-64） | 使用（贮存）（产品） | 1.11E+11 | 1.11E+07 | 3.51E+10 | 甲级 | 2.78E+13 |
|  |  | 68Ge（锗-68）/68Ga（镓-68） | 使用（贮存）（原料） | 1.48E+10 | 1.48E+07 |  |  | 2.96E+10 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用（贮存）（产品） | 7.40E+11 | 7.40E+08 |  |  | 1.85E+14 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用（贮存）（原料） | 7.40E+11 | 7.40E+08 |  |  | 1.85E+14 |
|  |  | 99Mo（钼-90）/99mTc（锝-99m） | 使用（贮存）（原料） | 3.70E+10 | 3.70E+07 |  |  | 1.85E+12 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用（贮存）（产品） | 1.85E+12 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+14 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用（贮存）（原料） | 9.25E+12 | 9.25E+09 |  |  | 4.63E+14 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用（贮存）（产品） | 3.70E+12 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+14 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用（贮存）（原料） | 1.85E+13 | 1.85E+10 |  |  | 9.25E+14 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用（贮存）（产品） | 2.96E+09 | 2.96E+06 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用（贮存）（产品） | 4.44E+08 | 4.44E+07 |  |  | 2.22E+10 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用（贮存）（原料） | 4.44E+08 | 4.44E+07 |  |  | 2.22E+10 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用（贮存）（产品） | 7.40E+08 | 7.40E+07 |  |  | 3.70E+10 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用（贮存）（原料） | 7.40E+08 | 7.40E+07 |  |  | 3.70E+10 |
| 场所八 | 生产车间一2层技术部实验室 | 18F（氟-18） | 销售、使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 | 6.70E+09 | 甲级 | 4.63E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 销售、使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 销售、使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Sr（锶-89） | 销售、使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 销售、使用 | 1.85E+09 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 销售、使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 99mTc（锝-99m） | 销售、使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 销售、使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 销售、使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
| 场所九 | 生产车间一2层177Lu车间 | 177Lu（镥-177） | 生产（放药）、销售、使用 | 3.70E+12 | 3.70E+11 |  | 甲级 | 9.25E+14 |
| 场所十 | 生产车间一2层161Tb车间 | 161Tb（铽-161） | 生产（放药）、销售、使用 | 1.85E+12 | 1.85E+11 |  | 甲级 | 4.63E+14 |
| 场所十一 | 生产车间一2层90Y车间 | 90Y（钇-90） | 生产（放药）、销售、使用 | 7.40E+11 | 7.40E+11 |  | 甲级 | 1.85E+14 |
| 场所十二 | 生产车间一2层68Ga车间 | 68Ge（锗-68）/68Ga（镓-68） | 使用（贮存） | 7.40E+09 | 7.40E+06 | 8.14E+07 | 乙级 | 1.85E+12 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 生产（放药）、销售、使用 | 7.40E+09 | 7.40E+07 |  |  | 1.85E+12 |
| 场所十三 | 生产车间一2层212Pb车间 | 228Th（钍-228） | 使用（贮存） | 2.96E+09 | 2.96E+08 | 6.10E+10 | 甲级 | 7.40E+11 |
|  |  | 228Th（钍-228） | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+10 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 224Ra（镭-224） | 使用（贮存） | 2.96E+09 | 2.96E+08 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 224Ra（镭-224） | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+10 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用（贮存） | 2.96E+09 | 2.96E+06 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 生产（放药）、销售、使用 | 2.96E+09 | 2.96E+08 |  |  | 7.40E+11 |
| 场所十四 | 生产车间一2层223Ra车间 | 223Ra（镭-223） | 生产（放药）、销售、使用 | 4.44E+08 | 4.44E+09 |  | 甲级 | 2.22E+10 |
| 场所十五 | 生产车间一2层177Lu转化分离车间 | 177Lu（镥-177） | 使用 | 1.11E+12 | 1.11E+12 |  | 甲级 | 2.78E+14 |
| 场所十六 | 生产车间一3层生产批质检区 | 18F（氟-18） | 使用 | 2.96E+10 | 2.96E+08 | 1.22E+10 | 甲级 | 7.40E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用 | 3.70E+08 | 3.70E+06 |  |  | 9.25E+10 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用 | 1.85E+08 | 1.85E+07 |  |  | 4.63E+10 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用 | 3.70E+10 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用 | 5.55E+10 | 5.55E+09 |  |  | 1.39E+13 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用 | 3.70E+08 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+10 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用 | 2.22E+07 | 2.22E+08 |  |  | 5.55E+09 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用 | 2.22E+07 | 2.22E+08 |  |  | 5.55E+09 |
|  |  | 18F（氟-18） | 使用（贮存） | 1.18E+11 | 1.18E+07 |  |  | 2.96E+13 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用（贮存） | 1.85E+08 | 1.85E+04 |  |  | 4.63E+10 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+05 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用（贮存） | 1.85E+08 | 1.85E+05 |  |  | 4.63E+10 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用（贮存） | 1.85E+10 | 1.85E+07 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用（贮存） | 7.40E+10 | 7.40E+07 |  |  | 1.85E+13 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用（贮存） | 1.11E+11 | 1.11E+08 |  |  | 2.78E+13 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用（贮存） | 3.70E+08 | 3.70E+05 |  |  | 9.25E+10 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用（贮存） | 2.22E+07 | 2.22E+06 |  |  | 5.55E+09 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用（贮存） | 2.22E+07 | 2.22E+06 |  |  | 5.55E+09 |
| 场所十七 | 生产车间一3层临床批质检区 | 18F（氟-18） | 使用 | 2.96E+10 | 2.96E+08 | 1.22E+10 | 甲级 | 7.40E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用 | 3.70E+08 | 3.70E+06 |  |  | 9.25E+10 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用 | 1.85E+08 | 1.85E+07 |  |  | 4.63E+10 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用 | 3.70E+10 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用 | 5.55E+10 | 5.55E+09 |  |  | 1.39E+13 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用 | 3.70E+08 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+10 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用 | 2.22E+07 | 2.22E+08 |  |  | 5.55E+09 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用 | 2.22E+07 | 2.22E+08 |  |  | 5.55E+09 |
|  |  | 18F（氟-18） | 使用（贮存） | 1.18E+11 | 1.18E+07 |  |  | 2.96E+13 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用（贮存） | 1.85E+08 | 1.85E+04 |  |  | 4.63E+10 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+05 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用（贮存） | 1.85E+08 | 1.85E+05 |  |  | 4.63E+10 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用（贮存） | 1.85E+10 | 1.85E+07 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用（贮存） | 7.40E+10 | 7.40E+07 |  |  | 1.85E+13 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用（贮存） | 1.11E+11 | 1.11E+08 |  |  | 2.78E+13 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用（贮存） | 3.70E+08 | 3.70E+05 |  |  | 9.25E+10 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用（贮存） | 2.22E+07 | 2.22E+06 |  |  | 5.55E+09 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用（贮存） | 2.22E+07 | 2.22E+06 |  |  | 5.55E+09 |
| 场所十八 | 小试车间二负1层非临床实验区 | 18F（氟-18） | 使用 | 2.96E+10 | 2.96E+09 | 3.34E+11 | 甲级 | 7.40E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Sr（锶-89） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+10 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 99mTc（锝-99m） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 123I（碘-123） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 131I（碘-131） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+09 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+10 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+10 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+09 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+11 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用 | 7.40E+08 | 7.40E+10 |  |  | 1.85E+11 |
| 场所十九 | 小试车间二1层PCC标记区 | 18F（氟-18） | 使用 | 2.96E+10 | 2.96E+08 | 3.34E+10 | 甲级 | 7.40E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+06 |  |  | 7.40E+09 |
|  |  | 68Ge（锗-68）/68Ga（镓-68） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Sr（锶-89） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 99Mo（钼-90）/99mTc（锝-99m） | 使用（贮存） | 1.85E+10 | 1.85E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 99mTc（锝-99m） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 123I（碘-123） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 131I（碘-131） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+08 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+10 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用 | 7.40E+08 | 7.40E+09 |  |  | 1.85E+11 |
| 场所二十 | 小试车间二2层CMC标记区 | 18F（氟-18） | 使用 | 2.96E+10 | 2.96E+08 | 3.34E+10 | 甲级 | 7.40E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+06 |  |  | 7.40E+09 |
|  |  | 68Ge（锗-68）/68Ga（镓-68） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Sr（锶-89） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 99Mo（钼-90）/99mTc（锝-99m） | 使用（贮存） | 1.85E+10 | 1.85E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 99mTc（锝-99m） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 123I（碘-123） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 131I（碘-131） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+08 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+10 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用 | 7.40E+08 | 7.40E+09 |  |  | 1.85E+11 |
| 场所二十一 | 小试车间二3、4层CMC分析区 | 18F（氟-18） | 使用 | 2.96E+10 | 2.96E+08 | 3.36E+10 | 甲级 | 7.40E+12 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Sr（锶-89） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 99mTc（锝-99m） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 123I（碘-123） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+07 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 131I（碘-131） | 使用 | 3.70E+09 | 3.70E+08 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用 | 1.85E+10 | 1.85E+09 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用 | 2.96E+09 | 2.96E+07 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用 | 1.85E+09 | 1.85E+10 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用 | 7.40E+08 | 7.40E+09 |  |  | 1.85E+11 |
|  |  | 18F（氟-18） | 使用（贮存） | 1.11E+11 | 1.11E+07 |  |  | 2.78E+13 |
|  |  | 64Cu（铜-64） | 使用（贮存） | 1.48E+08 | 1.48E+04 |  |  | 3.70E+10 |
|  |  | 68Ga（镓-68） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+05 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Sr（锶-89） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+06 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 89Zr（锆-89） | 使用（贮存） | 1.85E+09 | 1.85E+06 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 90Y（钇-90） | 使用（贮存） | 1.85E+10 | 1.85E+07 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 99mTc（锝-99m） | 使用（贮存） | 1.85E+10 | 1.85E+06 |  |  | 4.63E+12 |
|  |  | 123I（碘-123） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+05 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 131I（碘-131） | 使用（贮存） | 3.70E+09 | 3.70E+06 |  |  | 9.25E+11 |
|  |  | 161Tb（铽-161） | 使用（贮存） | 7.40E+10 | 7.40E+07 |  |  | 1.85E+13 |
|  |  | 177Lu（镥-177） | 使用（贮存） | 1.11E+11 | 1.11E+08 |  |  | 2.78E+13 |
|  |  | 212Pb（铅-212） | 使用（贮存） | 2.96E+09 | 2.96E+05 |  |  | 7.40E+11 |
|  |  | 223Ra（镭-223） | 使用（贮存） | 1.85E+09 | 1.85E+08 |  |  | 4.63E+11 |
|  |  | 225Ac（锕-225） | 使用（贮存） | 7.40E+08 | 7.40E+07 |  |  | 1.85E+11 |