20241128203559880681           津环辐许可表〔2025〕012号

市生态环境局关于天津市静海区医院

新建使用Ⅱ类射线装置（血管造影机）

环境影响报告表的批复

天津市静海区医院：

你单位报送的《关于〈天津市静海区医院新建使用Ⅱ类射线装置（血管造影机）环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。。经研究，批复如下：

一、天津市静海区医院位于天津市静海区静海镇胜利南路14号，拟投资499.5万元人民币（其中环保投资41.5万元），新建使用Ⅱ类射线装置（血管造影机）。主要建设内容为：将院内外科综合楼一层西北侧办公室改造为DSA第一手术间，使用一台Optima IGS Venus型医用血管造影X射线机（最大管电压125kV，最大管电流1000mA，由下向上照射），用于医疗介入手术。

2025年02月28日—03月06日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位应加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，该项目辐射人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射标识和中文警示说明。患者防护门上方应设置醒目的工作状态指示灯；DSA第一手术间应设置门灯联锁、紧急停机按钮、对讲装置、铅玻璃观察窗、动力通风换气系统等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度和监测方案；制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。本项目应新增配备不少于4套个人剂量报警仪。

四、你单位在项目建成后投入使用前，须依法重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市静海区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年03月17日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市静海区生态环境局