20241227112704239380           津环辐许可表〔2025〕011号

市生态环境局关于中国医学科学院

放射医学研究所改建使用Ⅲ类、Ⅳ类放射源和Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表的批复

中国医学科学院放射医学研究所：

你单位报送的《关于〈中国医学科学院放射医学研究所改建使用Ⅲ类、Ⅳ类放射源和Ⅱ类射线装置项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、中国医学科学院放射医学研究所位于天津市南开区白堤路238号，拟投资650万元人民币（其中环保投资80.5万元）改建使用Ⅲ类、Ⅳ类放射源和Ⅱ类射线装置项目。主要建设内容为：对科研楼C座一层现有标准室、仓库、控制室进行改造：

1.标准室改造为X辐射标准剂量学实验室（以下简称“X标准室”），新增使用1套X射线标准装置（内含1台MGi320型X射线探伤机，最大管电压320kV，最大管电流22.5mA），用于辐射监测仪器的检定/校准等；

2.仓库改造为γ辐射标准计量学实验室（以下简称“γ标准室”），新增使用1套γ射线标准装置（内含3枚放射源，其中1枚Ⅲ类放射源137Cs活度：7.4E+11Bq；1枚Ⅲ类放射源241Am活度：1.11E+11Bq，1枚Ⅳ类放射源60Co活度：1.85E+10Bq），用于辐射探测仪及个人剂量计刻度和防护产品检测，并将原标准室内241Am放射源装置（含1枚Ⅲ类放射源241Am活度：1.85E+11Bq）搬迁至γ标准室内，用于个人剂量计核查与筛选；

3.原控制室改造为X标准室和γ标准室的共用控制室，控制室北侧和南侧各新设一扇推拉式防护门。

2025年02月28日—03月06日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，该项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射源和射线装置使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区及其出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射警告标识和中文警示说明。

X射线标准装置控制台应设置有钥匙开关、紧急停机按钮；X射线标准室应设有门机联锁，内部和外部防护门上方应设置“预备”和“照射”的工作状态指示灯、声音提示装置与X射线标准装置联锁，应设置固定式场所辐射探测报警装置与防护门联锁，视频监控、紧急停机按钮、紧急开门开关、通风装置等。

γ射线标准装置和241Am放射源装置控制台应设置有钥匙开关、紧急停机按钮；γ射线标准室应设有门机联锁，内部和外部防护门上方应设置“预备”和“照射”的工作状态指示灯、声音提示装置并与γ射线标准装置和241Am放射源装置联锁，应设置固定式场所辐射探测报警装置与防护门联锁，应设置视频监控、紧急停机按钮、紧急开门开关、通风装置等。防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划和监测方案等；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。本项目应新增配备不少于2套固定式场所辐射探测报警装置、1台X-γ剂量率仪、4台个人剂量报警仪。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响评价文件自批准之日起满五年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市南开区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年03月17日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市南开区生态环境局