20241220095647679007           津环辐许可表〔2025〕016号

市生态环境局关于天津华益派特

科技有限公司新建丙级非密封放射性物质

工作场所及使用、销售非密封放射性物质

项目环境影响报告表的批复

天津华益派特科技有限公司：

你单位报送的《关于〈天津华益派特科技有限公司新建丙级非密封放射性物质工作场所及使用、销售非密封放射性物质项目环境影响报告表〉的报批申请》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、天津华益派特科技有限公司位于天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园腾泽道2号，为避免不同样品在质检过程中可能存在的相互干扰，确保检测结果的准确性和独立性，拟投资100万元人民币（其中环保投资63.5万元）新建丙级非密封放射性物质工作场所及使用、销售非密封放射性物质项目。主要建设内容为：

1.将现有生产车间东南侧原非放射性工作场所改造为理化检验室一，用于开展99mTc和18F-FDOPA放射性药物质检，日等效最大操作量为1.59E+7Bq，属于丙级非密封放射性物质工作场所；

2.将现有动力站南侧维修间改造为经营仓库，用于贮存、销售外购的含有177Lu、90Y核素的放射性药品和125I粒子源，日等效最大操作量为1.96E+7Bq，属于丙级非密封放射性物质工作场所。

2025年06月09日—06月13日，我局将该项目环境影响报告表全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位应加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物和尾气对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行管理中应对照报告表，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射职业人员照射剂量约束值执行2mSv/a，公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射性同位素使用活动的工作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区的出入口应设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射标识和中文警示说明。人员与放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染。理化检验室一和经营仓库均应设置门禁系统、固定式剂量监测报警系统、视频监控系统、排风系统等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.设立专门的辐射安全与环境保护管理机构；建立健全操作规程、岗位职责、安全保卫制度、辐射防护措施、设备检修维护制度、台账管理制度、放射性同位素使用登记制度、人员培训计划和监测方案等；配备与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器，本项目应新增配备不少于2台α、β表面污染测量仪、2台个人剂量报警仪、5套个人剂量计。

6.本项目理化检验室一中质检室放射性核素操作过程中产生的放射性废气经通风柜上方设置活性炭过滤装置处理；仪器室放射性核素操作过程中产生的放射性废气经仪器上方设置的集气罩收集，上述废气均经专用管道引至屋顶的活性炭过滤装置处理后通过高于建筑物屋顶的排气筒排放。经营仓库事故状态下产生的放射性废气经屋顶的活性炭过滤装置处理后通过高于建筑物屋顶的排气筒排放。

本项目理化检验室一产生的放射性废水（含18F、99mTc）暂存于新建的1#衰变池内，暂存时间超过30天后经检测合格排入市政污水管网；经营仓库事故状态下产生的放射性废水（含90Y、177Lu、125I粒子源）暂存于新建的2#衰变池内，暂存时间超过核素最长半衰期的10倍，经检测满足《污水综合排放标准》（DB 12/356-2018）总β不大于10Bq/L的限值后排入市政污水管网，上述废水最终经市政管网排入北辰区青光污水处理厂处理。1#和2#衰变池应满足报告表提出的容量及各项防腐、防渗要求。

本项目理化检验室一产生的放射性固体废物和废活性炭（含18F、99mTc），分类收集暂存于现有废弃物库内，暂存时间超过30天后经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处理。经营仓库正常生产和事故状态下产生的放射性固体废物和废活性炭（含90Y、177Lu、125I粒子源）暂存于新建的废物库内，暂存时间超过核素最长半衰期的10倍，经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处理。

四、你单位在项目建成后投入使用之前，须依法重新申领《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素的生产、销售、使用活动。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

七、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，项目方开工建设的，建设单位应将该环境影响报告表报我局重新审核。

八、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市北辰区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复

2025年06月25日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市北辰区生态环境局