20250822084439427376          津环辐许可函〔2026〕001号

市生态环境局关于百适核素制药（天津）

有限公司新建生产、销售、使用I-125粒籽源（百适核素放射性药物生产经营）项目环境影响报告书的批复

百适核素制药（天津）有限公司：

你单位报送的《百适核素制药（天津）有限公司新建生产、销售、使用I-125粒籽源（百适核素放射性药物生产经营）项目环境影响报告书》及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、百适核素制药（天津）有限公司位于天津市津南区海河工业区达海路9号江恒产业园5号楼2单元，拟投资4,000万元人民币（其中环保投资138.7万元），在江恒产业园5号楼2单元1层101的自有厂房，新建生产、销售、使用I-125粒籽源（百适核素放射性药物生产经营）项目，项目厂房建筑面积为1548.26m2。主要建设内容为：在厂房1层新建125I粒籽源生产车间，包括银丝切割机、激光焊机、手套箱、屏蔽通风橱等设备，粒籽源生产车间日等效最大操作量为3.92E+09Bq，属于乙级非密封放射性物质工作场所。本项目建成后年产125I粒籽源30万粒，主要用于医院肿瘤患者近距离放疗。

2025年12月23日—2026年1月6日，我局将该项目环境影响报告书全本在天津市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实环境影响报告书和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告书结论。

二、你单位应加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告书提出的各项污染防治措施，优化施工工艺，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间扬尘、废水、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、你单位在项目实施和运行管理中应对照环境影响报告书，认真落实各项污染防治和辐射安全与防护措施，确保各类污染物达标排放，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。

2.根据环境影响报告书预测分析，在采取相应的辐射防护措施后，拟建125I粒籽源生产车间工作过程中各关注点处最大周围剂量当量率满足《核医学放射防护要求》（GBZ 120-2020）、《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021）相关规定。根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）和该项目环境影响报告书预测，拟建项目辐射人员职业照射剂量约束值执行5mSv/a，眼晶体照射剂量约束值执行150mSv/a，手部照射剂量约束值执行500mSv/a；公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.对直接从事放射性同位素生产、销售、使用活动的工作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.依据环境影响报告书对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区入口处必须设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）要求的电离辐射标识和中文警示说明。人员与放射性物质传递的路线应严格执行相关规定，防止发生交叉污染；辐射工作场所要设置门禁系统、剂量监测报警、视频监控系统、通风系统等措施，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。

5.建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护制度、安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训制度、台账管理制度和监测方案等规章制度；按规定配备手部剂量监测计，表面污染检测仪，便携式X-γ剂量率仪，固定式辐射监测报警仪，放射性气溶胶连续监测仪，个人剂量报警仪，个人剂量计及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。定期对辐射工作场所及周边环境进行监测并做好相应记录。
6.项目产生的放射性废物主要为废反应液、源芯、粒籽源乙醇清洗废液、废旧耗材（取样器、反应器皿、擦拭物、棉签、吸水纸、废原料瓶、口罩、手套等）、不合格品、剩余质检废物、废留样样品、废过滤器滤芯、废活性炭和浮渣污泥等，应分类收集至放射性废物桶内，集中转移至厂房一层西侧废料衰减室放射性废物储存箱内衰变，衰变时间满足《核医学辐射防护与安全要求》（HJ 1188-2021），经检测达到清洁解控水平后作为危险废物委托有资质单位进行处置。
项目产生的非放射性危险废物主要为废试剂、废试剂包装和放射性废物衰变解控后的废物，均暂存于厂房一层的危废间内，定期委托有资质单位处置。
项目产生的放射线废气主要为粒籽源生产过程中产生的125I废气，手套箱、激光焊机防护罩、屏蔽通风橱产生的放射性废气经负压收集，经设备顶壁活性炭吸附装置处理后与生产车间产生的废气合并由专用排风管道汇至楼顶二级活性炭吸附装置处理后，通过1根24m高排气筒有组织排放。
项目产生的放射性废水经厂区西侧地埋式放射性废水衰变系统衰变，检测满足《污水综合排放标准》（DB 12/356-2018）总β≤10Bq/L限值要求后排放。放射性废水衰变系统的容量、防腐、防渗应满足相关要求；放射性废水衰变池池体周围应划定区域并设置封闭围栏，张贴电离辐射警告标识，防止无关人员靠近，按监测计划定期开展池体及周边的辐射水平检测。
四、项目建成后投入使用之前，你单位应按规定申请领取辐射安全许可证。

五、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326-2023）要求，做好项目验收工作。验收合格后，方可投入使用。

六、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。
七、建设项目的环境影响报告书经批准后，建设项目的性质、建设地点、规模、辐射安全与防护措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批建设项目的环境影响报告书。
八、建设项目环境影响报告书自批准之日起超过5年，建设项目方开工建设的，建设单位应将环境影响报告书报我局重新审核。

九、你单位部分终止或者全部终止生产、销售、使用放射性同位素活动，应当依法实施退役，并向原发证机关申请部分变更或者注销辐射安全许可证。

十、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告书分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市津南区生态环境局，并依法接受各级生态环境主管部门的监督检查。

此复
                                  2026年01月14日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队，天津市津南区生态环境局，天津市生态环境科学研究院，联合泰泽环境科技发展有限公司
- 6 -
- 1 -

