20230329140905776189           津环辐许可表〔2023〕037号

市生态环境局关于天津市海河医院

改扩建使用II类射线装置（DSA）项目

环境影响报告表的批复

天津市海河医院：

你单位报送的《关于〈天津市海河医院改扩建使用II类射线装置（DSA）项目环境影响报告表〉的报批申请》等材料收悉。经研究，批复如下：

一、天津市海河医院位于天津市津南区津沽公路890号。医院拟投资1760万元人民币（其中环保投资160万元），改扩建使用II类射线装置（DSA）。主要建设内容为：在门急诊楼一层急诊导管室扩建使用1台INFX-9000C型X线血管造影系统（II类射线装置，最大管电压125kV，最大管电流1000mA）；在门急诊楼二层杂交手术室使用1台AXIOM ARTIS dTA型X线血管造影系统（II类射线装置，最大管电压125kV，最大管电流800mA），用于血管造影、介入治疗。

2023年08月18日—2023年08月24日，我局将该项目环境影响报告表全本在市生态环境局官网进行了受理公示，公示期间未收到公众对该项目的意见和建议。你单位在全面落实报告表和批复提出的各项污染防治措施的前提下，我局同意该项目环境影响报告表结论。

二、你单位在项目实施和运行过程中应对照环境影响报告表，认真落实各项环境保护措施，并重点做好以下工作：

1.认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须重新申请领取《辐射安全许可证》，禁止不按照许可证规定的种类和范围从事射线装置的使用活动。

2.根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a，公众成员照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3.须对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。

4.须对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在DSA机房防护门外设置明显的电离辐射警告标志和放射防护注意事项；电动推拉门上方设置工作状态指示灯并与机房门有效关联。应设置紧急停机按钮、紧急开门按钮、视频监控和语音对讲系统、通风系统等防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射的安全设施。

5.须建立健全辐射防护措施和操作规程等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备X-γ辐射剂量仪、个人剂量计、个人剂量报警仪及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品。

三、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

四、你单位应建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动本单位应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。

五、建设项目环境影响报告表自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

六、你单位应在收到本批复后5个工作日内，将批准后的项目环境影响报告表分别送天津市生态环境保护综合行政执法总队和天津市津南区生态环境局，并按规定接受各级生态环境主管部门的事中事后监管。

此复

2023年09月05日

（此件主动公开）

抄送：天津市生态环境保护综合行政执法总队、天津市津南区生态环境局